## 枚举字典
字典名称 | 业务含义 | 字典编码 | 字典描述
RoleEnum | 角色 | R_SYS_ADMIN | 系统管理员
RoleEnum | 角色 | R_SUPER_ADMIN | 超级管理员
RoleEnum | 角色 | R_ADMIN | 管理员
RoleEnum | 角色 | R_PA_ADMIN | 业主
RoleEnum | 角色 | R_INSPECTOR | 检查人员
RoleEnum | 角色 | R_REGULATOR | 监管人员
RoleEnum | 角色 | R_OMER | 运维人员
AbnormalStatusEnum | 异常改善状态 | NORMAL | 正常
AbnormalStatusEnum | 异常改善状态 | TO_SUBMIT | 待提交
AbnormalStatusEnum | 异常改善状态 | APPROVING | 审核中
AbnormalStatusEnum | 异常改善状态 | CLOSED | 已关闭
ActiveTypeEnum | 异常改善状态 | DEFAULT | 默认激活
ActiveTypeEnum | 异常改善状态 | CONDITIONAL | 条件激活
ApprovalStatusEnum | 异常改善状态 | TO_SUBMIT | 待提交
ApprovalStatusEnum | 异常改善状态 | APPROVING | 审批中
ApprovalStatusEnum | 异常改善状态 | APPROVED | 已通过
ApprovalStatusEnum | 异常改善状态 | REJECTED | 已拒绝
GroupEnum | 检查项分组 | EQP_STA
GroupEnum | 检查项分组 | MRO_WK
GroupEnum | 检查项分组 | WAT_COL
GroupEnum | 检查项分组 | WAT_CLE
GroupEnum | 检查项分组 | RGT
GroupEnum | 检查项分组 | CLB_VRF
GroupEnum | 检查项分组 | EQP_PRM
GroupEnum | 检查项分组 | BLD_SMP
GroupEnum | 检查项分组 | STD_SOL
GroupEnum | 检查项分组 | INTER
GroupEnum | 检查项分组 | MUL_LIN
GroupEnum | 检查项分组 | DGT_EFF
GroupEnum | 检查项分组 | EQP_CMP
GroupEnum | 检查项分组 | DAT_VRF
GroupEnum | 检查项分组 | MRO_REC
GroupEnum | 检查项分组 | FLT_REC
GroupEnum | 检查项分组 | RPL_REC
GroupEnum | 检查项分组 | MON_REC
GroupEnum | 检查项分组 | CULT
GroupEnum | 检查项分组 | MON_ALT
GroupEnum | 检查项分组 | EMG_DSP
GroupEnum | 检查项分组 | FEED_TIME
GroupEnum | 检查项分组 | PER_ASR
GroupEnum | 检查项分组 | TECH_ASR
GroupEnum | 检查项分组 | CAR_ASR
GroupEnum | 检查项分组 | LAB_ASR
GroupEnum | 检查项分组 | SIT_SAF
GroupEnum | 检查项分组 | TEMP
GroupEnum | 检查项分组 | PH
GroupEnum | 检查项分组 | FP_OXY
GroupEnum | 检查项分组 | CDT
GroupEnum | 检查项分组 | TBD
GroupEnum | 检查项分组 | CHLO_A
GroupEnum | 检查项分组 | AG_DST
GroupEnum | 检查项分组 | BS_MNO
GroupEnum | 检查项分组 | BS_TP
GroupEnum | 检查项分组 | BS_TN
GroupEnum | 检查项分组 | BS_AN
GroupEnum | 检查项分组 | INT_OXY
GroupEnum | 检查项分组 | INT_MNO
GroupEnum | 检查项分组 | INT_AN
GroupEnum | 检查项分组 | INT_TP
GroupEnum | 检查项分组 | INT_TN
GroupEnum | 检查项分组 | OKM_ENV
GroupEnum | 检查项分组 | WAT_EQU
GroupEnum | 检查项分组 | SIT_SUP
ImproveStatusEnum | 整改状态 | TO_IMPROVE | 待整改
ImproveStatusEnum | 整改状态 | IMPROVING | 整改中
ImproveStatusEnum | 整改状态 | IMPROVED | 已整改
ImproveStatusEnum | 整改状态 | OVERDUE_IMPROVE | 超期整改
ImproveStatusEnum | 整改状态 | CLOSED | 已关闭
ImproveTypeEnum | 整改状态 | IMPROVE_PLAN | 改善计划
ImproveTypeEnum | 整改状态 | IMPROVE_RESULT | 改善结果
ImproveTypeEnum | 整改状态 | IMPROVE_COMPLETE | 完成改善
ImproveTypeEnum | 整改状态 | IMPROVE_CLOSED | 关闭改善
InspectStatusEnum | 检查单状态 | PENDING | 待处理
InspectStatusEnum | 检查单状态 | TO_SUBMIT | 待提交
InspectStatusEnum | 检查单状态 | APPROVING | 审批中
InspectStatusEnum | 检查单状态 | COMPLETED | 已完成
InspectSubTypeEnum | 现场运维检查单子类型 | SCORE | 评分项表单
InspectSubTypeEnum | 现场运维检查单子类型 | ISSUE | 问题项表单
InspectSubTypeEnum | 现场运维检查单子类型 | POINT | 检查要点表单
InspectTypeEnum | 检查单类型 | OPS | 现场运维检查
InspectTypeEnum | 检查单类型 | SPECIAL | 专项检查
InspectTypeEnum | 检查单类型 | PTB_EQP | 便携仪器现场准确度检查
InspectTypeEnum | 检查单类型 | WATER_SAMPLE | 水样抽测比对检查
ItemEnum | 检查项 | EQP_SAF_RUN | 仪器和辅助单元安全有效运行。
ItemEnum | 检查项 | EQP_STA_CHK | 未正常运行的仪器：
ItemEnum | 检查项 | MRO_OWK | 维护记录满足每周运维1次
ItemEnum | 检查项 | MRO_TWK | 维护记录不满足每2周运维1次
ItemEnum | 检查项 | WAT_COL_OWK | 每周进行1次取水口检查：采水是否正常，有无水草、杂物等（需在巡检记录中体现、大量水草无法处理需提供报备材料）。
ItemEnum | 检查项 | WAT_CLE_PIP | 每周至少1次管路清洗，保持取水单元、配水单元、预处理单元管路干净清洁，无漏液情况。
ItemEnum | 检查项 | WAT_CLE_FP | 五参数测定应使用原水，其它设备自然沉淀水样时间不得少于30min，配水单元应具有清洗功能并需保证清洗效果。
ItemEnum | 检查项 | WAT_CLE_CHK | 未达到要求：
ItemEnum | 检查项 | RGT_STA | 检查试剂状况，根据试剂有效期及时进行更换，试剂备案和配置记录可溯源，相关记录需填写完整。
ItemEnum | 检查项 | RGT_CHK | 未达到要求：
ItemEnum | 检查项 | CLB_STA | 每次更换试剂后应重新对仪器进行校准及标液核查，相关记录需填写完整。pH 电极每月至少进行一次两点校准；溶解氧电极每月至少进行一次饱和空气校准，若水体溶解氧劣于 V 类或饱和度低于10%，应进行零点校准；电导率、浊度电极每季度至少进行一次校准。
ItemEnum | 检查项 | CLB_VRF_CHK | 未达到要求：
ItemEnum | 检查项 | EQP_PRM_STA | 相应仪器及校正参数在正常范围内（平台备案为准），校正记录需填写完整。
ItemEnum | 检查项 | EQP_PRM_FIL | 监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在平台备案，变更时需提交书面申请。
ItemEnum | 检查项 | EQP_PRM_CHK | 异常校正核查记录（写出偏差的参数及范围）：
ItemEnum | 检查项 | EQP_DAT_TX | 数据采集传输异常、数据采集传输不完整。
ItemEnum | 检查项 | EQP_DAT_ERR | 仪器数据与工控机、数据平台误差超过1%。
ItemEnum | 检查项 | BLD_SMP_STA | 每月对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行盲样考核。氨氮、总磷相对误差要求为≤±15%；高锰酸盐指数、总氮相对误差为≤±20%
ItemEnum | 检查项 | BLD_SMP_REC | 盲样考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号，盲样由质控单位提供。
ItemEnum | 检查项 | BLD_SMP_CHK | 不合格项目：
ItemEnum | 检查项 | STD_SOL_STA | 每月按要求运维商对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行2次内控标液或者盲样核查，核查记录需填写完整。
ItemEnum | 检查项 | STD_SOL_DRF | 对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行零点、跨度核查和漂移测试（有自动质控仪的站点要求每日一次，无自动质控仪的站点要求每周一次），评判标准参照国家站质控要求；标液周核查按照相对误差±10%。核查记录需填写完整。
ItemEnum | 检查项 | STD_SOL_REC | 考核结果须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。
ItemEnum | 检查项 | STD_SOL_CHK | 不合格项目：
ItemEnum | 检查项 | INT_STA | 每月开展溶解氧集成干预考核，每两月选取氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮进行集成干预检查，溶解氧绝对值误差超过±0.5mg/L。其余四参数评判标准为Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BⅡ时，判定结果合格；Ⅲ～劣Ⅴ类：±10%。
ItemEnum | 检查项 | INT_REC | 考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。
ItemEnum | 检查项 | INT_CHK | 不合格项目：
ItemEnum | 检查项 | MUL_LIN_STA | 每月按要求进行氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数多点线性核查，线性相关系数r≥0.98，示值误差±10%；多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求。
ItemEnum | 检查项 | MUL_LIN_REC | 考核结果须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。
ItemEnum | 检查项 | MUL_LIN_CHK | 不合格项目：
ItemEnum | 检查项 | DGT_EFF_STA | 每季度按要求进行总磷、总氮消解率测试，范围为≥95%。
ItemEnum | 检查项 | DGT_EFF_CHK | 不合格项目：
ItemEnum | 检查项 | EQP_CMP_STA | 每月对五参数（部分站点3月～10月增加叶绿素a、蓝绿藻）开展仪器比对。
ItemEnum | 检查项 | EQP_CMP_REC | 考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。
ItemEnum | 检查项 | EQP_CMP_CHK | 不合格项目：
ItemEnum | 检查项 | DAT_VRF_STA | 数据核查不存在弄虚作假行为
ItemEnum | 检查项 | DAT_VRF_CHK | 不合格项目：
ItemEnum | 检查项 | NOR_MRO_REC | 巡检及维护记录应符合频次要求且内容完整、需及时填写。
ItemEnum | 检查项 | FLT_MRO_REC | 故障维护记录应填写完整、规范。
ItemEnum | 检查项 | NOR_RPL_REC | 按要求定期更换易耗品，试剂及标液标签。
ItemEnum | 检查项 | EQP_RPL_REC | 按要求定期更换仪器及备品备件，更换频次记录内容完整、详实，且可以与维护记录相吻合。
ItemEnum | 检查项 | FLW_MON_REC | 每两周按要求进行流速流量仪器维护并填写相应记录
ItemEnum | 检查项 | INT_MON | 视频监控系统应正常运行，抽查站房内外的监控视频，检查是否存在非法进入站房和人为干扰自动仪器及站房周围环境的行为。
ItemEnum | 检查项 | CULT_STA | 简介牌、标牌、logo牌、及站房内文化建设完整、无损坏、无脱落。
ItemEnum | 检查项 | ACS_CTRL | 站房门禁未正常使用。
ItemEnum | 检查项 | MON_ALT_STA | 实现日监控，监控人员未能第一时间发现水质异常并上报。
ItemEnum | 检查项 | DAT_ADT | 运维人员未能及时、认真开展水站数据一级审核工作。
ItemEnum | 检查项 | ALT_LIV_DSP | 接到水质异常报警后，及时赶赴现场。对现场仪器状态进行确认，确认正常后，及时反馈省中心及驻市中心。
ItemEnum | 检查项 | NOR_FLT_DSP | 一般故障未在8小时内（工作时间）响应，24小时内解决，故障处理过程无对应台账记录。
ItemEnum | 检查项 | EXT_FLT_DSP | 不易诊断和检修或48小时内无法排除的仪器故障，未采用备机或移动监测车替代故障仪器，未进行人工补测
ItemEnum | 检查项 | IMP_TIME | 现场质控检查完成后一周内要求对所有问题进行整改。
ItemEnum | 检查项 | PER_COT_ASR | 水站有专业的运维人员且每6-8个站至少有2名运维人员。
ItemEnum | 检查项 | WORK_LIC | 运维人员持有上岗证（运维该水站至少有1人有上岗证）。
ItemEnum | 检查项 | OPS_CAR_ASR | 水站有专用的运维车辆，每6-8个站有至少1辆运维车辆。
ItemEnum | 检查项 | QLT_LAB_ASR | 具有有资质的实验室配制试剂。
ItemEnum | 检查项 | SIT_CLE | 地面、机柜、管路、站房内部及外围不整洁。
ItemEnum | 检查项 | WAS_RGT_STO | 试剂、标准溶液以及危险化学品未按要求存放，废液未按规定收集、处置，废液未张贴标识。
ItemEnum | 检查项 | FIRE_EXT | 站房未配备消防灭火器材或超过有效期。
ItemEnum | 检查项 | PLA_BOT | 禁止矿泉水瓶盛放试剂和标液。
ItemEnum | 检查项 | TEMP | 五参数对比检查-水温
ItemEnum | 检查项 | PH | 五参数对比检查-PH
ItemEnum | 检查项 | FP_OXY | 五参数对比检查-溶解氧
ItemEnum | 检查项 | CDT | 五参数对比检查-浊度
ItemEnum | 检查项 | TBD | 五参数对比检查-电导率
ItemEnum | 检查项 | CHLO_A | 藻类参数对比-叶绿素A
ItemEnum | 检查项 | AG_DST | 藻类参数对比-藻密度
ItemEnum | 检查项 | BS_MNO | 盲样考核-高锰酸盐指数
ItemEnum | 检查项 | BS_TP | 盲样考核-总磷
ItemEnum | 检查项 | BS_TN | 盲样考核-总氮
ItemEnum | 检查项 | BS_AN | 盲样考核-氨氮
ItemEnum | 检查项 | INT_OXY | 集成干预-溶解氧
ItemEnum | 检查项 | INT_MNO | 集成干预-高锰酸盐指数
ItemEnum | 检查项 | INT_AN | 集成干预-氨氮
ItemEnum | 检查项 | INT_TP | 集成干预-总磷
ItemEnum | 检查项 | INT_TN | 集成干预-总氮
ItemEnum | 检查项 | INT_RIV | 对采水环境实施人为干预，造成河流/湖泊现状改变。
ItemEnum | 检查项 | INT_WAT | 对采水环境实施人为干预，造成水体环境改变。
ItemEnum | 检查项 | INT_OTR | 其他影响采水环境的情形。
ItemEnum | 检查项 | EQP_ADJ | 采水装置不能随水位变化适时调整位置。
ItemEnum | 检查项 | UPS_PUMP | 采水口上游1KM有排污口。
ItemEnum | 检查项 | PIP_CARE | 采水管道不具备防冻与保温功能。
ItemEnum | 检查项 | DUAL_PUMP | 未配置双泵/双管路采水；如无法满足双泵/双管的设置，应有可备用采水系统。
ItemEnum | 检查项 | PUMP_FIX | 采水泵不具备安全的固定方式及地点。
ItemEnum | 检查项 | PUMP_SW | 采水泵不能进行自动或手动切换，满足实时不间断监测要求或扬程不满足需求。
ItemEnum | 检查项 | OUT_POS | 排水口未在取水口下游20m以外。
ItemEnum | 检查项 | LPS_REP | 现场无防雷验收报告。
ItemEnum | 检查项 | ALT_EQP | 未配备烟感、温感报警装置。
ItemEnum | 检查项 | VID_MON | 无视频监控系统或监控系统无法正常使用。
ItemEnum | 检查项 | DAT_NET | 数据传输网络不正常，不符合传输要求。
ItemEnum | 检查项 | SIT_LPS | 无电源防雷、网络防雷、避雷针接地（无线与光纤无需网络防雷）。
ItemEnum | 检查项 | AC | 空调无法正常运行。
ItemEnum | 检查项 | SIT_ASR | 站房保障不到位。
ItemTypeEnum | 检查项类型 | YES_NO | 是否
ItemTypeEnum | 检查项类型 | SPECIAL | 特殊
ItemTypeEnum | 检查项类型 | CHECKBOX | 多选
MajorEnum | 检查项大类 | BASE | 基本运维核查
MajorEnum | 检查项大类 | QLT | 运维质控情况
MajorEnum | 检查项大类 | REC | 运维记录核查
MajorEnum | 检查项大类 | RESP | 运维响应
MajorEnum | 检查项大类 | ASR | 运维保障
MajorEnum | 检查项大类 | FV_PRM | 五参数对比
MajorEnum | 检查项大类 | AG_PRM | 藻类参数对比
MajorEnum | 检查项大类 | BLD_SMP | 盲样考核
MajorEnum | 检查项大类 | INTER | 集成干预
MajorEnum | 检查项大类 | SRD | 周边环境
MajorEnum | 检查项大类 | WAT_SYS | 采水系统
MajorEnum | 检查项大类 | SIT_ENV | 站房环境保障情况
MinorEnum | 检查项小类 | EQP_STA | 仪器状态
MinorEnum | 检查项小类 | OPS_CNT | 运维内容核查
MinorEnum | 检查项小类 | BLD_SMP | 盲样考核
MinorEnum | 检查项小类 | STD_SOL | 内控标液核查
MinorEnum | 检查项小类 | INTER | 集成干预检查
MinorEnum | 检查项小类 | MUL_LIN | 多点线性核查
MinorEnum | 检查项小类 | DGT_EFF | 消解效率测试
MinorEnum | 检查项小类 | EQP_CMP | 仪器对比
MinorEnum | 检查项小类 | DAT_VRF | 数据核查
MinorEnum | 检查项小类 | MRO_REC | 维护记录
MinorEnum | 检查项小类 | FLT_REC | 故障记录
MinorEnum | 检查项小类 | RPL_REC | 更换记录
MinorEnum | 检查项小类 | MON_REC | 视频监控水文监测记录
MinorEnum | 检查项小类 | CULT | 文化建设
MinorEnum | 检查项小类 | MON_ALT | 监控预警
MinorEnum | 检查项小类 | EMG_DSP | 应急处置
MinorEnum | 检查项小类 | FEED_TIME | 反馈及时性
MinorEnum | 检查项小类 | PER_ASR | 人员保障
MinorEnum | 检查项小类 | TECH_ASR | 技术保障
MinorEnum | 检查项小类 | CAR_ASR | 车辆保障
MinorEnum | 检查项小类 | LAB_ASR | 实验室保障
MinorEnum | 检查项小类 | SIT_SAF | 站房卫生安全
MinorEnum | 检查项小类 | TEMP | 水温水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | PH | pH水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | FP_OXY | 溶解氧水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | CDT | 电导率水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | TBD | 浊度水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | CHLO_A | 叶绿素a水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | AG_DST | 藻密度（蓝绿藻）水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | BS_MNO | 高锰酸盐指数水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | BS_TP | 总磷水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | BS_TN | 总氮水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | BS_AN | 氨氮水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | INT_OXY | 溶解氧水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | INT_MNO | 高锰酸盐指数水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | INT_AN | 氨氮水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | INT_TP | 总磷水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | INT_TN | 总氮水质自动分析仪
MinorEnum | 检查项小类 | OKM_ENV | 取水断面周边1000米内环境是否满足要求
MinorEnum | 检查项小类 | WAT_EQU | 采样装置的采水口是否符合规定，采水系统水泵功能是否满足要求
MinorEnum | 检查项小类 | SIT_SUP | 是否满足规范要求
YesNoEnum | 符合/不符合类型 | YES | 符合
YesNoEnum | 符合/不符合类型 | NO | 不符合
RelTypeEnum | 站点关联类型 | OM | 运维单位
RelTypeEnum | 站点关联类型 | INSPECTION | 检查单位
RelTypeEnum | 站点关联类型 | REGULATORY | 监管单位
SiteNatureEnum | 站点属性类型 | REAL | 真实站点
SiteNatureEnum | 站点属性类型 | LOGIC | 逻辑站点
SiteTypeEnum | 站点类型 | STATE | 国控
SiteTypeEnum | 站点类型 | PROVINCE | 省控
SiteTypeEnum | 站点类型 | CITY | 市控
SiteTypeEnum | 站点类型 | DISTRICT | 区县
SiteTypeEnum | 站点类型 | TOWN | 乡镇
SiteTypeEnum | 站点类型 | VILLAGE | 村社
ClockTypeEnum | 打卡类型 | NORMAL | 正常打卡
ClockTypeEnum | 打卡类型 | ABNORMAL | 异常打卡
PlanTypeEnum | 任务计划类型 | IN | 计划内
PlanTypeEnum | 任务计划类型 | OUT | 计划外
TaskStatusEnum | 任务状态类型 | CLAIMING | 待认领
TaskStatusEnum | 任务状态类型 | PENDING | 待处理
TaskStatusEnum | 任务状态类型 | IN_PROGRESS | 处理中
TaskStatusEnum | 任务状态类型 | APPROVING | 待审核
TaskStatusEnum | 任务状态类型 | COMPLETED | 已完成
TaskTypeEnum | 任务类型 | OPS | 现场检查
TaskTypeEnum | 任务类型 | SPECIAL | 专项检查
TaskTypeEnum | 任务类型 | FLIGHT | 飞行检查